|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | УТВЕРЖДАЮ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель Управления здравоохранения МО город Новороссийск  О. В. Сычева  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по квалификационному отбору участника для заключения

с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р»

договора поставки медицинского оборудования для:

-муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

-муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3»

управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

в рамках проведения благотворительной программы

г. Новороссийск

2017 год

**Информационная карта**

|  |  |
| --- | --- |
| П/п инструкции проведения | Положения информационной карты |
| **Общие сведения** | |
| 1 | Предмет конкурса:  Открытый конкурс по квалификационному отбору участника для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки медицинского оборудования для:  - муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск  в рамках проведения благотворительной программы в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией и в объеме и количестве в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание». |
| 2 | **Цель конкурса:**  Квалификационный отбор Поставщика для заключения договора поставки |
| 3 | Заказчик (Благотворитель) – АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р».  Адрес Заказчика: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4-й этаж  Тел. (495) 966-50-00  Факс (495) 966-52-22  Организатор (Координатор): Администрация муниципального образования город Новороссийск, именуемая в дальнейшем «Координатор» в лице главы администрации  И. А. Дяченко  Адрес Организатора: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18  Получатели:  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное автономное учреждение «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципальное бюджетное учреждение «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск |
| **Подготовка и подача конкурсной заявки** | |
| 4 | Язык конкурсной заявки - русский |
| 5 | Валюта конкурсной заявки - российский рубль  Цена договора должна включать все затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, включая расходы на доставку товара до места поставки, разгрузку товара, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала на местах, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Поставщиком в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6 | Обеспечение конкурсной заявки: не требуется. |
| 7 | Обеспечение исполнения договора не требуется |
| 8 | **Сроки (периоды) поставки товаров:** в течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с даты заключения договора.  **Начальная (максимальная) цена договора:** 44 998 574 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рублей 33 коп.  **Срок заключения договора:** С победителем конкурса и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» будет заключен договор поставки медицинского оборудования для:  - муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,  - муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск  после проведения Заказчиком конкурса экспертной оценки победителя отбора. С победителем конкурса будет заключен договор не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подведения итогов открытого конкурса.  **Условия и порядок расчетов по договору:**  - 30 (тридцать) процентов от общей суммы договора - аванс перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами;  - 70 (семьдесят) процентов от общей суммы договора – окончательный расчет осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после поставки медицинского оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, а также копий подписанных Получателем и заверенных Координатором акта приема-передачи и накладной, акта ввода медицинского оборудования в эксплуатацию, а также счета-фактуры на медицинское оборудование, который Поставщик обязуется поставить Получателю в соответствии с договором. |
| 9 | Адрес для представления конвертов с конкурсными заявками: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб.3  Контактный телефон: (8617) 61-39-51 |
| 10 | Время и дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: - 10:00 часов 22 января 2018 года (по местному времени Координатора). |
| 11 | Время, место и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 10:00 часов 22 января 2018 года  адрес: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб.3 (по местному времени Координатора).  Время, место и дата подведения итогов: 14:00 часов 22 января 2018 года  адрес: 353930, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб.3 (по местному времени Координатора).  Контактный телефон: 8 (8617) 61-39-51 |
| **Требования к Участникам конкурса** | |
| 12 | Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания) и имеющие опыт, безупречную деловую репутацию (отсутствие претензий заказчиков по ранее исполненным договорам) соответствующие следующим требованиям:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=A69F658637BAFA499F33705ECE803FE3246F3A167971551921FB7F5257821AF42018093976IDj0H) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A69F658637BAFA499F33705ECE803FE3246F3B18727C551921FB7F5257821AF42018093D76D0I7jFH) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A69F658637BAFA499F33705ECE803FE3246F3B18727C551921FB7F5257821AF42018093D76D2I7j8H) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы Заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  7) Осуществление вида деятельности, соответствующего предмету конкурса, не менее 3-х лет.  8) Отсутствие:  - административных и уголовных расследований или вступивших в силу приговоров по уголовным, гражданским делам в отношении Поставщика, его директоров, владельцев, руководителей и сотрудников;  9) Предоставление письменного подтверждения на то, что сделка не является крупной и совершаемой с заинтересованностью, либо согласия на ее совершение (в соответствии с нормами действующего законодательства).  10) Соблюдение законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности. |
| **Критерии определения квалификации и соответствия требованиям к**  **Участникам конкурса** | |
| 13 | Оценка квалификации Участника конкурса осуществляется по бинарному принципу: соответствует или не соответствует конкурсная заявка Участника конкурса требованиям конкурсной документации. Основным критерием в оценке квалификации являются представленные Участниками документы:  1) наличие всех документов, указанных в требованиях к квалификации Участника конкурса;  2) соответствие представленных документов требованиям конкурсной документации;  3) достоверность сведений Участника о его квалификации;  4) соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации Участника конкурса. |
| **Перечень документов, подтверждающих квалификацию и соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса** **(первый внутренний конверт)** | |
| 14 | 1) опись представленных документов;  2) заявка на участие в конкурсе (форма № 1);  3) cведения о качественных характеристиках товара (форма № 2);  4) анкета участника конкурса, для юридических лиц заполняется в произвольной форме  5) копия устава в последней редакции;  6) копия баланса за последний отчетный период (копия);  7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее даты опубликования приглашения к участию в конкурсе (оригинал или нотариально заверенная копия);  8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  9) декларация о соответствии требованиям к Участникам конкурса.  10) документ(ы) подтверждающие опыт работы по аналогичным проектам.  В случае отсутствия в конверте какого-либо из выше перечисленных документов конкурсная комиссия вправе отклонить заявку данного Участника. |
| **Перечень документов, подаваемых в конверте с коммерческим предложением** **(второй внутренний конверт)** | |
| 15 | 1) Опись представленных документов;  2) Коммерческое предложение на бумажном носителе (в произвольной форме), в котором указываются сроки поставки и общая стоимость товара с учетом налогов, пошлин и других обязательных платежей, а также доставки до места поставки;  3) Сведения о качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара с указанием конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и наименованием производителя товара. |
| **Критерии оценки коммерческих предложений** | |
| 16 | Оценка коммерческого предложения осуществляется по критерию:  1. Цена коммерческого предложения (минимальная). |

**Приглашение**

**к участию в открытом конкурсе по квалификационному отбору участника для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки медицинского оборудования для:**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**-муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**-муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск**

**в рамках проведения благотворительной программы.**

Для участия в открытом конкурсе по квалификационному отбору Поставщика на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки для:

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

в рамках проведение благотворительной программы, приглашаются юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные в этом качестве на территории Российской Федерации, которым законодательство Российской Федерации не запрещает заниматься деятельностью по предмету конкурса.

Заказчик конкурса (Благотворитель) - АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р».

Организатор конкурса (Координатор) – **Администрация муниципального образования город Новороссийск**

Адрес: 353900, город Новороссийск, улица Советов, 18

Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную заявку в соответствии с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации, и предоставить ее организатору конкурса. Полный комплект конкурсной документации размещен на сайте www.novoroszdrav.ru и может быть получен всеми заинтересованными лицами по адресу: 353900, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб.3.

Начальная (максимальная) цена: 44 998 574 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рублей 33 коп. Срок заключения договора: С победителем конкурса и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» будет заключен договор поставки медицинского оборудования для:

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

после проведения Заказчиком конкурса экспертной оценки победителя отбора, в случае получения положительных результатов экспертной оценки. С победителем конкурса будет заключен договор не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подведения итогов открытого конкурса.

Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с момента заключения договора.

Условия и порядок расчетов по договору:

- 30 (тридцать) процентов от общей суммы договора - аванс перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания договора всеми Сторонами;

- 70 (семьдесят) процентов от общей суммы договора – окончательный расчет осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после поставки компьютерного томографа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, а также копий подписанных Получателем и заверенных Координатором акта приема-передачи и накладной, акта ввода медицинского оборудования в эксплуатацию, а также счета-фактуры на медицинское оборудование, который Поставщик обязуется поставить Получателю в соответствии с договором.

Размер платы за конкурсную документацию, не подлежащей возврату, составляет 0 рублей.

Размер банковской гарантии составляет 0 рублей.

Адрес для представления конвертов с конкурсными заявками: 353900, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб.3.

Время и дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 10:00 часов 22 января 2018 года (по местному времени Координатора).

Время, место и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

10:00 часов 22 января 2018 года; адрес: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб. 3. (по местному времени Координатора).

Время, место и дата подведения итогов:

14:00 часов 22 января 2018 года; адрес: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб. 3. (по местному времени Координатора).

Контактный телефон: 8 (8617) 61-39-51

**ЧАСТЬ 1. Общие условия проведения КОНКУРСА**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. Полнота и достоверность предоставляемой информации**

1.1. Неполное предоставление информации или подача конкурсной заявки, не отвечающей требованиям настоящей конкурсной документации, дает конкурсной комиссии право на отклонение данной конкурсной заявки от участия в конкурсе.

1.2. В случае представления Участником недостоверных сведений о его соответствии, установленным в данной конкурсной документации требованиям, он отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

**2. Разъяснение конкурсной документации**

2.1. Любой участник закупки вправе не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме по адресу: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 37, 3 этаж, каб. 3

2.2. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор направляет в адрес обратившегося участника конкурса разъяснения положений конкурсной документации.

**3. Внесение изменений в конкурсную документацию**

3.1. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок Организатор по своему усмотрению или по просьбе Заказчика может внести изменения или дополнения в конкурсную документацию. Изменения (дополнения) доводятся до всех Участников конкурса, которые подали заявки на участие в конкурсе.

3.2. Внесенные в конкурсную документацию изменения и дополнения в дальнейшем являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

3.3. В случае внесения изменений или дополнений в конкурсную документацию, срок подачи заявок продлевается.

**4. Право организатора на отклонение конкурсных заявок**

4.1. Организатор оставляет за собой право отклонить любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей конкурсной документацией, прекратить процедуру конкурса и отказаться от всех заявок в любое время до подведения итогов конкурса.

**5. Оформление конкурсной заявки**

Каждый Участник конкурса вправе подать только одну заявку. В случае подачи Участником более одной конкурсной заявки он не допускается к участию в конкурсе

5.1. Конкурсная заявка оформляется на бумажных носителях на русском языке и подается в запечатанном «внешнем» конверте, который должен быть опечатан печатью Участника и промаркирован следующим текстом:

- по центру конверта – «Конкурсная Заявка»;

- в правом верхнем углу конверта - название конкурса, номер приглашения к участию в конкурсе, наименование Участника конкурса.

Во «внешнем» конверте должны находиться два «внутренних» конверта:

Первый «внутренний» конверт должен содержать документы согласно перечню, приведенному в информационной карте, подтверждающие квалификацию и соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса. Конверт должен быть запечатан, опечатан печатью Участника конкурса и промаркирован следующим текстом:

- по центру конверта – «Документы, подтверждающие квалификацию и соответствие требованиям, предъявляемым к Участнику конкурса»;

- в правом верхнем углу конверта - название конкурса, номер приглашения к участию в конкурсе, наименование Участника конкурса.

Второй «внутренний» конверт должен содержать документы с коммерческим предложением согласно перечню, представленному в информационной карте. Конверт должен быть запечатан, опечатан печатью Участника конкурса и промаркирован следующим текстом:

- по центру конверта – «Коммерческое предложение»;

- в правом верхнем углу конверта - название конкурса, номер приглашения к участию в конкурсе, наименование Участника конкурса.

5.2. Заявка должна соответствовать всем требованиям, изложенным в настоящей инструкции.

5.3. В конкурсной заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Организатора. В конкурсной заявке не должно содержаться исправлений и подчисток.

5.4. Все документы конкурсной заявки, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью Участника конкурса.

5.5. При отсутствии в конкурсной заявке одного из внутренних конвертов, конкурсная комиссия отклоняет такую заявку и возвращает ее Участнику конкурса.

**6. Изменение и отзыв конкурсных заявок**

6.1. Участник конкурса может заменить, дополнить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве конкурсной заявки до окончания установленного срока представления конкурсных заявок.

6.2. Никакие изменения и дополнения к конкурсным заявкам после окончания срока их представления Организатором не принимаются.

6.3. В случае изменения конкурсной заявки Участник конкурса должен представить конверты, оформленные в соответствии с Порядком подготовки конкурсной заявки, с дополнительной надписью: «Взамен предоставленного ранее», с указанием даты представления. В этом случае представленные ранее конверты не вскрываются.

6.4. В случае дополнения к конкурсной заявке Участник конкурса должен представить конверты, оформленные в соответствии с инструкцией по подготовке конкурсной заявки, с дополнительной надписью: «В дополнение к представленному ранее», с указанием даты представления.

6.5. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть направлено по факсу или телеграммой с последующим надлежащим образом оформленным почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи конкурсных заявок.

6.6. Конкурсные заявки нельзя отзывать в период времени между последним днем их приема и днем истечения срока их действия. Отзыв конкурсной заявки в указанный период времени приводит к лишению Участника конкурса обеспечения конкурсной заявки.

**7. Правила вскрытия конвертов**

7.1. Конкурсная комиссия производит вскрытие конвертов в день, час и по адресу, указанному в информационной карте, в присутствии представителей Участников, которые пожелают принять в этом участие.

7.2. Присутствующие представители Участников конкурса, уполномоченные надлежащим образом (имеющие направление на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками), должны зарегистрироваться у секретаря конкурсной комиссии.

7.3. Конкурсная комиссия вскрывает «внешние» конверты, затем «внутренние» конверты, содержащие документы, подтверждающие квалификацию и соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

7.4. Конкурсная комиссия может перенести свое следующее заседание на время, необходимое для проверки соответствия представленных документов квалификационным требованиям и критериям, предъявляемым к Участникам конкурса.

7.5. Конкурсная комиссия рассматривает первые «внутренние» конверты в соответствии с порядком, установленным разделом 8 настоящей конкурсной документации. Результаты вскрытия конвертов заносятся в протокол вскрытия конвертов, подписываемый всеми присутствующими на заседании конкурной комиссии ее членами. Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте Организатора не позднее 3 рабочих дней со дня составления протокола.

7.6. Вторые «внутренние» конверты, содержащие коммерческие предложения, вскрываются только тех Участников конкурса, которые прошли квалификационный отбор.

Конкурсная комиссия рассматривает вторые «внутренние» конверты в соответствии с порядком, установленным разделами 9 – 12 настоящей конкурсной документации. По итогам рассмотрения вторых «внутренних» конвертов составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается на сайте Организатора не позднее 3 рабочих дней со дня составления протокола.

7.7. Конверты с коммерческими предложениями Участников конкурса, не прошедших квалификационный отбор, не принимаются для дальнейшего рассмотрения, но по требованию Заказчика конкурсная комиссия имеет право вскрыть конверты с коммерческими предложениями Участников конкурса, не прошедших квалификационный отбор.

7.8. Отозванные и замененные заявки возвращаются Участникам конкурса невскрытыми.

**8. Проверка соответствия участников конкурса квалификационным**

**требованиям**

8.1. После вскрытия «внутренних» конвертов с документами, подтверждающими квалификацию и соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса, содержимое конвертов проверяется на наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией.

8.2. Конкурсная комиссия проверяет квалификацию и соответствие Участников конкурса требованиям и критериям, установленным в конкурсной документации.

8.3. В ходе изучения документов, подтверждающих квалификацию Участников, конкурсная комиссия имеет право запрашивать информацию в соответствующих органах государственной власти, а также у юридических и физических лиц, указанных в конкурсной заявке и приложениях к ней, о соответствии указанных сведений действительности.

8.4. К следующей процедуре конкурса - вскрытию конверта с коммерческими предложениями - допускаются только те Участники конкурса, которые решением Конкурсной комиссии признаны удовлетворяющими квалификационным требованиям, изложенным в конкурсной документации.

**9. Предварительное изучение и оценка коммерческих предложений**

9.1. Конкурсная комиссия предварительно изучает коммерческие предложения на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех реквизитов на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом.

9.2. Конкурсная комиссия вправе привлекать профильных специалистов для изучения и оценки представленных документов.

9.3. До проведения подробной оценки коммерческих предложений конкурсная комиссия определяет, насколько каждое коммерческое предложение отвечает требованиям, изложенным в конкурсной документации.

9.4. Если коммерческое предложение по существу не отвечает требованиям, установленным в конкурсной документации, то оно отклоняется конкурсной комиссией.

9.5. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет коммерческие предложения Участников, заявки которых ранее не были отклонены.

**10. Разъяснение сведений, содержащихся в конкурсной заявке**

10.1. Во время оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия может попросить Участника дать разъяснения по поводу его сведений, содержащихся в конкурсной заявке. В случае отказа дать разъяснение заявка данного Участника отклоняется.

11. Контакты с членами конкурсной комиссии. Недобросовестное поведение участников.

11.1. Участники конкурса не должны вступать в контакты с членами конкурсной комиссии по каким-либо вопросам, связанными с конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов до момента определения результатов конкурса.

11.2. Конкурсная заявка Участника будет отклонена, если такой Участник заключил тайное соглашение с одним или более Участником с целью оказания влияния на результаты конкурса. Причина отклонения конкурсной заявки заносится в протокол заседания конкурсной комиссии с сообщением об этом всем Участникам.

11.3. Попытки Участника повлиять на конкурсную комиссию при оценке конкурсных заявок служат основанием для отклонения конкурсной заявки такого Участника.

**12. Соблюдение конфиденциальности**

12.1. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, касающихся квалификации и соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса, не подлежит разглашению Участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

12.2. Заказчик и Организатор не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Участников конкурса.

**13. Подведение итогов конкурса**

13.1. Исходя из критериев оценки коммерческих предложений, содержащихся в информационной карте, конкурсная комиссия определяет Участников, заявки которых заняли первое и последующие места.

13.2. Участник конкурса, заявка которого заняла первое место, признается победителем конкурса.

13.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее 3-х заявок, конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В этом случае проводится новый конкурс.

13.4. В случае если по итогам рассмотрения конкурсной комиссией внешних конвертов останутся неотклоненными заявки менее 3-х Участников конкурса, то Организатор торгов по согласованию с Заказчиком вновь объявляет конкурс.

13.5. Заказчик конкурса на основании анализа процедуры проведения конкурса и его результатов имеет право потребовать от Организатора провести переговоры с Победителем конкурса с целью обоснованного улучшения условий его коммерческого предложения, а также отказать в заключении договора с Победителем конкурса и, либо рассмотреть возможность заключения договора с участником конкурса, занявшим по его результатам последующее место, либо потребовать провести новый конкурс.

**14. Подписание договора**

14.1. Победитель конкурса будет рекомендован Организатором для подписания договора с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р». По запросу Благотворителя Победитель конкурса предоставляет всю необходимую информацию и документы в установленной форме для проведения экспертной оценки Победителя в соответствии с процедурой Благотворителя. В случае получения негативной экспертной оценки Победителя конкурса ему может быть отказано в заключении договора, в этом случае новым победителем конкурса признается Участник, заявка которого по результатам оценки заняла последующее место.

14.2. В случае отказа победителя конкурса от подписания договор в сроки, оговоренные в информационной карте, его заявка отклоняется, в этом случае новым победителем конкурса признается Участник конкурса, заявка которого по результатам оценки заняла последующее место. В течение 2 дней с даты утверждения нового победителя Организатор направляет ему письменное уведомление о признании его победителем конкурса. Заказчик и новый победитель подписывают договор на условиях коммерческого предложения последнего в случае получения положительных результатов экспертной оценки нового Победителя Благотворителем.

**РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Для поставки в:**

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования – 2 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.

Итого: 11 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика (параметр)** | | **Значение** |
| Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | | |
| 1. Области применения | Абдоминальные исследования  Малые органы и поверхностные структуры  Костно-мышечная система  Акушерство  Гинекология  Урология  Эхокардиография взрослых  Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография  Чреспищеводные исследования взрослых | Наличие |
| 1. Пакеты специализированных программ | Абдоминальные исследования | Наличие |
| Малые органы и поверхностные структуры |
| Костно-мышечная система |
| Акушерство   * Программа полуавтоматического измерения основных фетометрических показателей (БПРа, ОГ, ОЖ, ДБ) * Протокол отслеживания внутриутробного развития плода * Программы расчетов для многоплодной беременности |
| Гинекология |
| Урология |
| Эхокардиография взрослых |
| Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография |
| Чреспищеводные исследования взрослых |
| Специализированная программа для достижения частоты кадров не менее 1900 в сек., обеспечивающая поддержку приемо-передающих каналов, не менее 4 718 592 при динамическом диапазоне не менее 280 дБ |
| Специализированная программа для биопсии |
| Специализированная программа для коррекции тканевой аберрации: автоматическая коррекция скорости ультразвуковых волн |
| 1. Класс | | Экспертный |
| 1. Конструктивное исполнение | | Передвижной |
| 1. Гарантийный срок, лет, не менее | | 1 |
| 1. Состав | |  |
| * 1. Электронный блок с монитором и сенсорной панелью управления размером не менее 12” | | Наличие |
| * 1. Набор ультразвуковых датчиков | | Наличие |
| * + 1. Секторный фазированный датчик для взрослых кардиологических, абдоминальных, транскраниальных исследований и детской кардиологии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 2 – 4 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 20,3 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 80 |
| * + 1. Конвексный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических исследований, сердца плода и урологии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 2 – 6 |
| * + - 1. Радиус кривизны, мм, не менее | | 50 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 128 |
| * + 1. Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства и урологии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 4 – 9 |
| * + - 1. Радиус кривизны, мм, не менее | | 10 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 128 |
| * + 1. Линейный датчик для сосудов, поверхностных органов и структур, скелетно-мышечной системы | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 3 – 12 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 39 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 160 |
| * 1. Комплект кабелей электропитания | | Наличие |
| * 1. Руководство по эксплуатации на русском языке | | Наличие |
| * 1. Декларация о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | | Наличие |
| * 1. Регистрационное удостоверение МЗ России | |  |
| * 1. Дополнительные средства | | Наличие |
| * + 1. Видеопринтер | | Наличие |
| 1. Основные технические характеристики | | Наличие |
| * 1. Режимы сканирования: | | Наличие |
| * + 1. В-режим | | Наличие |
| * + 1. М-режим | | Наличие |
| * + 1. псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | | Наличие |
| * + 1. пространственное компаундирование | | Наличие |
| * + 1. режим второй (тканевой) гармоники THI | | Наличие |
| * + 1. импульсно-волновой допплер PW | | Наличие |
| * + 1. режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | | Наличие |
| * + 1. цветной допплер CFM | | Наличие |
| * + 1. энергетический допплер PD | | Наличие |
| * + 1. направленный энергетический допплер | | Наличие |
| * + 1. триплексный режим в реальном времени | | Наличие |
| * + 1. многолучевой режим | | Наличие |
| * 1. Формирование изображений | | Наличие |
| * + 1. регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | | Наличие |
| * + 1. регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | | Наличие |
| * + 1. динамическая фокусировка на прием | | Наличие |
| * + 1. динамическая апертура на излучение и прием | | Наличие |
| * + 1. аподизация на излучение и прием | | Наличие |
| * + 1. частотное компаундирование | | Наличие |
| * + 1. динамическая фильтрация по глубине сканирования | | Наличие |
| * + 1. псевдоокрашивание полутонового изображения | | Наличие |
| * + 1. изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | | Наличие |
| * + 1. автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | | Наличие |
| * + 1. поворот и инверсия изображения | | Наличие |
| * + 1. фильтр подчеркивания границ изображения | | Наличие |
| * + 1. сглаживание изображения | | Наличие |
| * + 1. управление гамма-коррекцией | | Наличие |
| * 1. Измерения | | Наличие |
| * + 1. варианты проведения измерений: | | Наличие |
| * + - 1. во время исследования | | Наличие |
| * + - 1. из памяти кинопетли | | Наличие |
| * + - 1. из сохраненных файлов | | Наличие |
| * + 1. Измерения в В-режиме | | Наличие |
| * + - 1. Расстояние | | Наличие |
| * + - 1. площадь | | Наличие |
| * + - 1. Объем | | Наличие |
| * + - 1. угол | | Наличие |
| * + - 1. отношение линейных размеров | | Наличие |
| * + - 1. отношение площадей | | Наличие |
| * + - 1. степень | | Наличие |
| * + 1. Измерения в М-режиме | | Наличие |
| * + - 1. Расстояние | | Наличие |
| * + - 1. Скорость | | Наличие |
| * + - 1. временной интервал | | Наличие |
| * + - 1. частота сердечных сокращений | | Наличие |
| * + - 1. Ускорение | | Наличие |
| * + - 1. время нарастания/спада | | Наличие |
| * + 1. Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: | | Наличие |
| * + - 1. линейная скорость | | Наличие |
| * + - 1. средняя скорость | | Наличие |
| * + - 1. временные интервалы | | Наличие |
| * + - 1. индекс резистентности | | Наличие |
| * + - 1. пульсационный индекс | | Наличие |
| * + - 1. градиент давления | | Наличие |
| * + - 1. частота сердечных сокращений | | Наличие |
| * + - 1. автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени | | Наличие |
| * + - 1. автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | | Наличие |
| * 1. Сервисные функции: | | Наличие |
| * + 1. предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | | Наличие |
| * + 1. конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта; | | Наличие |
| * + 1. регулировка скорости просмотра кинопетли; | | Наличие |
| * + 1. возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер; | | Наличие |
| * + 1. индикация параметров акустического выхода по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359 | | Наличие |
| * + 1. Режим автоподстройки В-изображения | | Наличие |
| * + 1. Режим автоподстройки допплеровского изображения | | Наличие |
| * + 1. Возможность программирования пользовательских протоколов | | Наличие |
| * + 1. Наличие предустановленных протоколов исследований | | Наличие |
| * + 1. дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком | | Наличие |
| * + 1. Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | | Наличие |
| * + 1. Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows | | Наличие |
| * + 1. Архив пациентов с поиском | | Наличие |
| * + 1. Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и   комментариев | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на встроенный жесткий диск | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на CD и DVD диски | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | | Наличие |
| 1. Параметры формирования изображения | | Наличие |
| * 1. Датчик фазированный | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,9 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 5,3 |
| * 1. Датчик конвексный | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,6 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 8,2 |
| * 1. Микроконвексный внутриполостной датчик | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 0,88 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 3,02 |
| * 1. Датчик линейный | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 0,9 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 2,1 |
| * 1. Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, не менее | | 8 |
| * 1. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, не менее | | 20 |
| * 1. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц, не менее | | 0,2 – 34,0 |
| * 1. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, не менее | | 0,150 – 34 |
| * 1. Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее | | 16 |
| * 1. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее | | 16 |
| * 1. Шкала серого, градаций, не менее | | 256 |
| * 1. Кинопетля, количество кадров, не менее | | 2200 |
| 1. Опции УЗ | | Наличие |
| * 1. Режимы сканирования | | Наличие |
| * + 1. Анатомический М-режим | | Наличие |
| * + 1. Тканевой допплер TVI | | Наличие |
| * + 1. Синхронизация по сигналу ЭКГ | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований сердца: | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований потоков крови в камерах сердца: | | Наличие |
| * + 1. определение объема крови заменяемого в ЛЖ сердца за кардиоцикл | | Наличие |
| * + 1. определение работы сердечной мышцы на выбрасывание крови в аорту | | Наличие |
| * + 1. оценка физиологичности направления потока | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований сосудов: | | Наличие |
| * + 1. полуавтоматическое определение степени атеросклероза | | Наличие |
| * + 1. исследование потоков крови в сосудах, направлений вихрей, омывания стенок сосудов и бляшек | | Наличие |
| 1. Конструктивные характеристики и параметры | | Наличие |
| * 1. Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | | Наличие |
| * + 1. Диагональ, дюйм, не менее | | 21,5 |
| * + 1. Разрешение, пиксель, не менее | | 1920x1080 |
| * 1. Устройства ввода | | Наличие |
| * + 1. Функциональная клавиатура | | Наличие |
| * 1. Порты | | Наличие |
| * + 1. Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт., не менее | | 4 |
| * + 1. Количество USB-портов, шт., не менее | | 6 |
| * + 1. Внешний сетевой порт | | Наличие |
| * 1. Масса-габаритные характеристики | |  |
| * + 1. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | | 983х 572х1156 |
| * + 1. Масса, кг, не более | | 84,1 |
| 1. Электропитание | |  |
| * 1. Напряжение 220В/50 Гц | | Наличие |
| * 1. Потребляемая мощность, кВА, не более | | 0,289 |
| 12. Гарантий срок, кол-во месяцев | | 12 |

**\*Срок поставки, включая ввод в эксплуатацию, обучение специалистов на рабочем месте,**

**8 недель.**

**Для поставки в:**

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.

**Итого: 2 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика (параметр)** | | **Значение** |
| Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | | |
| 1. Области применения | Абдоминальные исследования  Малые органы и поверхностные структуры  Костно-мышечная система  Акушерство  Гинекология  Общая визуализация в педиатрии  Эхокардиография взрослых  Эхокардиография детей  Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография  Чреспищеводные исследования взрослых  Чреспищеводные исследования детей и новорожденных | Наличие |
| 1. Пакеты специализированных программ | Абдоминальные исследования | Наличие |
| Малые органы и поверхностные структуры |
| Костно-мышечная система |
| Акушерство   * Программа полуавтоматического измерения основных фетометрических показателей (БПРа, ОГ, ОЖ, ДБ) * Протокол отслеживания внутриутробного развития плода * Программы расчетов для многоплодной беременности |
| Гинекология |
| Общая визуализация в педиатрии |
| Эхокардиография взрослых |
| Эхокардиография детей |
| Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография |
| Чреспищеводные исследования взрослых |
| Чреспищеводные исследования детей и новорожденных |
| Специализированная программа для достижения частоты кадров не менее 1900 в сек., обеспечивающая поддержку приемо-передающих каналов, не менее 4 718 592 при динамическом диапазоне не менее 280 дБ |
| Специализированная программа для биопсии |
| Специализированная программа для коррекции тканевой аберрации: автоматическая коррекция скорости ультразвуковых волн |
| 1. Класс | | Экспертный |
| 1. Конструктивное исполнение | | Передвижной |
| 1. Гарантийный срок, лет, не менее | | 1 |
| 1. Состав | |  |
| * 1. Электронный блок с монитором и сенсорной панелью управления размером не менее 12” | | Наличие |
| * 1. Набор ультразвуковых датчиков | | Наличие |
| * + 1. Секторный фазированный датчик для эхокардиографии взрослых и детей, исследований сердца плода, для абдоминальных исследований детей и нейросонографии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 3 – 8 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 15,4 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 96 |
| * + 1. Конвексный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических исследований, сердца плода и урологии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 2 – 6 |
| * + - 1. Радиус кривизны, мм, не менее | | 50 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 128 |
| * + 1. Линейный датчик для сосудов, поверхностных органов и структур, скелетно-мышечной системы | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 5 – 18 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 38,9 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 288 |
| * 1. Комплект кабелей электропитания | | Наличие |
| * 1. Руководство по эксплуатации на русском языке | | Наличие |
| * 1. Декларация о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | | Наличие |
| * 1. Регистрационное удостоверение МЗ России | |  |
| * 1. Дополнительные средства | | Наличие |
| * + 1. Видеопринтер | | Наличие |
| 1. Основные технические характеристики | | Наличие |
| * 1. Режимы сканирования: | | Наличие |
| * + 1. В-режим | | Наличие |
| * + 1. М-режим | | Наличие |
| * + 1. псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | | Наличие |
| * + 1. пространственное компаундирование | | Наличие |
| * + 1. режим второй (тканевой) гармоники THI | | Наличие |
| * + 1. импульсно-волновой допплер PW | | Наличие |
| * + 1. режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | | Наличие |
| * + 1. цветной допплер CFM | | Наличие |
| * + 1. энергетический допплер PD | | Наличие |
| * + 1. направленный энергетический допплер | | Наличие |
| * + 1. триплексный режим в реальном времени | | Наличие |
| * + 1. многолучевой режим | | Наличие |
| * 1. Формирование изображений | | Наличие |
| * + 1. регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | | Наличие |
| * + 1. регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | | Наличие |
| * + 1. динамическая фокусировка на прием | | Наличие |
| * + 1. динамическая апертура на излучение и прием | | Наличие |
| * + 1. аподизация на излучение и прием | | Наличие |
| * + 1. частотное компаундирование | | Наличие |
| * + 1. динамическая фильтрация по глубине сканирования | | Наличие |
| * + 1. псевдоокрашивание полутонового изображения | | Наличие |
| * + 1. изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | | Наличие |
| * + 1. автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | | Наличие |
| * + 1. поворот и инверсия изображения | | Наличие |
| * + 1. фильтр подчеркивания границ изображения | | Наличие |
| * + 1. сглаживание изображения | | Наличие |
| * + 1. управление гамма-коррекцией | | Наличие |
| * 1. Измерения | | Наличие |
| * + 1. варианты проведения измерений: | | Наличие |
| * + - 1. во время исследования | | Наличие |
| * + - 1. из памяти кинопетли | | Наличие |
| * + - 1. из сохраненных файлов | | Наличие |
| * + 1. Измерения в В-режиме | | Наличие |
| * + - 1. Расстояние | | Наличие |
| * + - 1. площадь | | Наличие |
| * + - 1. Объем | | Наличие |
| * + - 1. угол | | Наличие |
| * + - 1. отношение линейных размеров | | Наличие |
| * + - 1. отношение площадей | | Наличие |
| * + - 1. степень | | Наличие |
| * + 1. Измерения в М-режиме | | Наличие |
| * + - 1. Расстояние | | Наличие |
| * + - 1. Скорость | | Наличие |
| * + - 1. временной интервал | | Наличие |
| * + - 1. частота сердечных сокращений | | Наличие |
| * + - 1. Ускорение | | Наличие |
| * + - 1. время нарастания/спада | | Наличие |
| * + 1. Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: | | Наличие |
| * + - 1. линейная скорость | | Наличие |
| * + - 1. средняя скорость | | Наличие |
| * + - 1. временные интервалы | | Наличие |
| * + - 1. индекс резистентности | | Наличие |
| * + - 1. пульсационный индекс | | Наличие |
| * + - 1. градиент давления | | Наличие |
| * + - 1. частота сердечных сокращений | | Наличие |
| * + - 1. автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени | | Наличие |
| * + - 1. автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | | Наличие |
| * 1. Сервисные функции: | | Наличие |
| * + 1. предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | | Наличие |
| * + 1. конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта; | | Наличие |
| * + 1. регулировка скорости просмотра кинопетли; | | Наличие |
| * + 1. возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер; | | Наличие |
| * + 1. индикация параметров акустического выхода по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359 | | Наличие |
| * + 1. Режим автоподстройки В-изображения | | Наличие |
| * + 1. Режим автоподстройки допплеровского изображения | | Наличие |
| * + 1. Возможность программирования пользовательских протоколов | | Наличие |
| * + 1. Наличие предустановленных протоколов исследований | | Наличие |
| * + 1. дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком | | Наличие |
| * + 1. Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | | Наличие |
| * + 1. Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows | | Наличие |
| * + 1. Архив пациентов с поиском | | Наличие |
| * + 1. Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и   комментариев | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на встроенный жесткий диск | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на CD и DVD диски | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | | Наличие |
| 1. Параметры формирования изображения | | Наличие |
| * 1. Датчик фазированный | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,1 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 3,6 |
| * 1. Датчик конвексный | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,6 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 8,2 |
| * 1. Датчик линейный | | Наличие |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 0,6 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,5 |
| * 1. Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, не менее | | 8 |
| * 1. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, не менее | | 20 |
| * 1. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц, не менее | | 0,2 – 34,0 |
| * 1. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, не менее | | 0,150 – 34 |
| * 1. Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее | | 16 |
| * 1. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее | | 16 |
| * 1. Шкала серого, градаций, не менее | | 256 |
| * 1. Кинопетля, количество кадров, не менее | | 2200 |
| 1. Опции УЗ | | Наличие |
| * 1. Режимы сканирования | | Наличие |
| * + 1. Анатомический М-режим | | Наличие |
| * + 1. Тканевой допплер TVI | | Наличие |
| * + 1. Синхронизация по сигналу ЭКГ | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований сердца: | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований потоков крови в камерах сердца: | | Наличие |
| * + 1. определение объема крови заменяемого в ЛЖ сердца за кардиоцикл | | Наличие |
| * + 1. определение работы сердечной мышцы на выбрасывание крови в аорту | | Наличие |
| * + 1. оценка физиологичности направления потока | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований сосудов: | | Наличие |
| * + 1. полуавтоматическое определение степени атеросклероза | | Наличие |
| * + 1. исследование потоков крови в сосудах, направлений вихрей, омывания стенок сосудов и бляшек | | Наличие |
| 1. Конструктивные характеристики и параметры | | Наличие |
| * 1. Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | | Наличие |
| * + 1. Диагональ, дюйм, не менее | | 21,5 |
| * + 1. Разрешение, пиксель, не менее | | 1920x1080 |
| * 1. Устройства ввода | | Наличие |
| * + 1. Функциональная клавиатура | | Наличие |
| * 1. Порты | | Наличие |
| * + 1. Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт., не менее | | 4 |
| * + 1. Количество USB-портов, шт., не менее | | 6 |
| * + 1. Внешний сетевой порт | | Наличие |
| * 1. Масса-габаритные характеристики | |  |
| * + 1. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | | 983х 572х1156 |
| * + 1. Масса, кг, не более | | 84,1 |
| 1. Электропитание | |  |
| * 1. Напряжение 220В/50 Гц | | Наличие |
| * 1. Потребляемая мощность, кВА, не более | | 0,289 |
| 12. Гарантий срок, кол-во месяцев | | 12 |

**\*Срок поставки, включая ввод в эксплуатацию, обучение специалистов на рабочем месте,**

**8 недель.**

**Для поставки в:**

- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск – 1 шт.

**Итого: 1 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика (параметр)** | | **Значение** |
| Ультразвуковой аппарат Affinity 70G (Производитель: FHILIPS) | | |
| 1. Области применения | Абдоминальные исследования  Малые органы и поверхностные структуры  Костно-мышечная система  Акушерство  Гинекология  Урология  Эхокардиография взрослых  Эхокардиография детей  Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография  Чреспищеводные исследования взрослых  Чреспищеводные исследования детей и новорожденных | Наличие |
| 1. Пакеты специализированных программ | Абдоминальные исследования | Наличие |
| Малые органы и поверхностные структуры |
| Костно-мышечная система |
| Акушерство   * Программа полуавтоматического измерения основных фетометрических показателей (БПРа, ОГ, ОЖ, ДБ) * Протокол отслеживания внутриутробного развития плода * Программы расчетов для многоплодной беременности |
| Гинекология |
| Урология |
| Эхокардиография взрослых |
| Эхокардиография детей |
| Исследования сосудов, в т.ч. транскраниальная допплерография |
| Чреспищеводные исследования взрослых |
| Чреспищеводные исследования детей и новорожденных |
| Специализированная программа для достижения частоты кадров не менее 1900 в сек., обеспечивающая поддержку приемо-передающих каналов, не менее 4 718 592 при динамическом диапазоне не менее 280 дБ |
| Специализированная программа для биопсии |
| Специализированная программа для поддержки монокристальных датчиков |
| Специализированная программа для коррекции тканевой аберрации: автоматическая коррекция скорости ультразвуковых волн |
| Специализированная программа качественной оценки эластичности тканей методом соноэластографии для молочной железы, поверхностных органов, исследований в гинекологии с использованием линейных и монокристальных внутриполостных датчиков (без дополнительного механического воздействия на объект исследования) |
| Специализированная программа для Эластографии сдвиговой волны с использованием монокристального конвексного датчика |
| 1. Класс | | Экспертный |
| 1. Конструктивное исполнение | | Передвижной |
| 1. Гарантийный срок, лет, не менее | | 1 |
| 1. Состав | |  |
| * 1. Электронный блок с монитором и сенсорной панелью управления размером не менее 12” | | Наличие |
| * 1. Набор ультразвуковых датчиков | | Наличие |
| * + 1. Секторный фазированный датчик для эхокардиографии взрослых и детей, исследований сердца плода, для абдоминальных исследований детей и нейросонографии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 3 – 8 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 15,4 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 96 |
| * + 1. Секторный фазированный датчик для детской и неонатальной эхокардиографии, нейросонографии и для абдоминальных исследований детей | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 4 – 12 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 9,8 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 96 |
| * + 1. Конвексный монокристальный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических исследований, сердца плода и урологии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 1 -5 |
| * + - 1. Радиус кривизны, мм, не менее | | 45 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 160 |
| * + 1. Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства и урологии | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 3 – 10 |
| * + - 1. Радиус кривизны, мм, не менее | | 11,5 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 128 |
| * + 1. Линейный датчик для сосудов, поверхностных органов и структур, скелетно-мышечной системы | | Наличие |
| * + - 1. Диапазон частот, МГц, не менее | | 5 – 12 |
| * + - 1. Размер апертуры, мм, не менее | | 50 |
| * + - 1. Количество элементов, не менее | | 256 |
| * 1. Комплект кабелей электропитания | | Наличие |
| * 1. Руководство по эксплуатации на русском языке | | Наличие |
| * 1. Декларация о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | | Наличие |
| * 1. Регистрационное удостоверение МЗ России | |  |
| * 1. Дополнительные средства | | Наличие |
| * + 1. Видеопринтер | | Наличие |
| 1. Основные технические характеристики | | Наличие |
| * 1. Режимы сканирования: | | Наличие |
| * + 1. В-режим | | Наличие |
| * + 1. М-режим | | Наличие |
| * + 1. псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | | Наличие |
| * + 1. пространственное компаундирование | | Наличие |
| * + 1. режим второй (тканевой) гармоники THI | | Наличие |
| * + 1. импульсно-волновой допплер PW | | Наличие |
| * + 1. режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | | Наличие |
| * + 1. цветной допплер CFM | | Наличие |
| * + 1. энергетический допплер PD | | Наличие |
| * + 1. направленный энергетический допплер | | Наличие |
| * + 1. триплексный режим в реальном времени | | Наличие |
| * + 1. многолучевой режим | | Наличие |
| * 1. Формирование изображений | | Наличие |
| * + 1. регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | | Наличие |
| * + 1. регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | | Наличие |
| * + 1. динамическая фокусировка на прием | | Наличие |
| * + 1. динамическая апертура на излучение и прием | | Наличие |
| * + 1. аподизация на излучение и прием | | Наличие |
| * + 1. частотное компаундирование | | Наличие |
| * + 1. динамическая фильтрация по глубине сканирования | | Наличие |
| * + 1. псевдоокрашивание полутонового изображения | | Наличие |
| * + 1. изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | | Наличие |
| * + 1. автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | | Наличие |
| * + 1. поворот и инверсия изображения | | Наличие |
| * + 1. фильтр подчеркивания границ изображения | | Наличие |
| * + 1. сглаживание изображения | | Наличие |
| * + 1. управление гамма-коррекцией | | Наличие |
| * 1. Измерения | | Наличие |
| * + 1. варианты проведения измерений: | | Наличие |
| * + - 1. во время исследования | | Наличие |
| * + - 1. из памяти кинопетли | | Наличие |
| * + - 1. из сохраненных файлов | | Наличие |
| * + 1. Измерения в В-режиме | | Наличие |
| * + - 1. Расстояние | | Наличие |
| * + - 1. площадь | | Наличие |
| * + - 1. Объем | | Наличие |
| * + - 1. угол | | Наличие |
| * + - 1. отношение линейных размеров | | Наличие |
| * + - 1. отношение площадей | | Наличие |
| * + - 1. степень | | Наличие |
| * + 1. Измерения в М-режиме | | Наличие |
| * + - 1. Расстояние | | Наличие |
| * + - 1. Скорость | | Наличие |
| * + - 1. временной интервал | | Наличие |
| * + - 1. частота сердечных сокращений | | Наличие |
| * + - 1. Ускорение | | Наличие |
| * + - 1. время нарастания/спада | | Наличие |
| * + 1. Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: | | Наличие |
| * + - 1. линейная скорость | | Наличие |
| * + - 1. средняя скорость | | Наличие |
| * + - 1. временные интервалы | | Наличие |
| * + - 1. индекс резистентности | | Наличие |
| * + - 1. пульсационный индекс | | Наличие |
| * + - 1. градиент давления | | Наличие |
| * + - 1. частота сердечных сокращений | | Наличие |
| * + - 1. автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени | | Наличие |
| * + - 1. автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | | Наличие |
| * 1. Сервисные функции: | | Наличие |
| * + 1. предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | | Наличие |
| * + 1. конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта; | | Наличие |
| * + 1. регулировка скорости просмотра кинопетли; | | Наличие |
| * + 1. возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер; | | Наличие |
| * + 1. индикация параметров акустического выхода по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359 | | Наличие |
| * + 1. Режим автоподстройки В-изображения | | Наличие |
| * + 1. Режим автоподстройки допплеровского изображения | | Наличие |
| * + 1. Возможность программирования пользовательских протоколов | | Наличие |
| * + 1. Наличие предустановленных протоколов исследований | | Наличие |
| * + 1. дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком | | Наличие |
| * + 1. Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | | Наличие |
| * + 1. Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows | | Наличие |
| * + 1. Архив пациентов с поиском | | Наличие |
| * + 1. Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и   комментариев | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на встроенный жесткий диск | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на CD и DVD диски | | Наличие |
| * + 1. Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | | Наличие |
| 1. Параметры формирования изображения | | Наличие |
| * 1. Датчик фазированный | | Наличие |
| * + 1. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | | 85 |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,4 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 3,9 |
| * 1. Датчик фазированный | | Наличие |
| * + 1. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | | 50 |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 0,9 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 2 |
| * 1. Датчик конвексный | | Наличие |
| * + 1. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | | 115 |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,9 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 3,7 |
| * 1. Микроконвексный внутриполостной датчик | | Наличие |
| * + 1. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | | 71 |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,2 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 3,1 |
| * 1. Датчик линейный | | Наличие |
| * + 1. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | | 35 |
| * + 1. Продольная разрешающая способность, мм, не хуже | | 0,9 |
| * + 1. Поперечная разрешающая способность, мм, не хуже | | 1,6 |
| * 1. Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, не менее | | 8 |
| * 1. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, не менее | | 20 |
| * 1. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц, не менее | | 0,2 – 34,0 |
| * 1. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, не менее | | 0,150 – 34 |
| * 1. Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее | | 16 |
| * 1. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее | | 16 |
| * 1. Шкала серого, градаций, не менее | | 256 |
| * 1. Кинопетля, количество кадров, не менее | | 2200 |
| 1. Опции УЗ | | Наличие |
| * 1. Режимы сканирования | | Наличие |
| * + 1. Анатомический М-режим | | Наличие |
| * + 1. Тканевой допплер TVI | | Наличие |
| * + 1. Режим эластографии глубоких образований | | Наличие |
| * + 1. Синхронизация по сигналу ЭКГ | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований сердца: | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований потоков крови в камерах сердца: | | Наличие |
| * + 1. определение объема крови заменяемого в ЛЖ сердца за кардиоцикл | | Наличие |
| * + 1. определение работы сердечной мышцы на выбрасывание крови в аорту | | Наличие |
| * + 1. оценка физиологичности направления потока | | Наличие |
| * 1. Обработка данных исследований сосудов: | | Наличие |
| * + 1. полуавтоматическое определение степени атеросклероза | | Наличие |
| * + 1. исследование потоков крови в сосудах, направлений вихрей, омывания стенок сосудов и бляшек | | Наличие |
| 1. Конструктивные характеристики и параметры | | Наличие |
| * 1. Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | | Наличие |
| * + 1. Диагональ, дюйм, не менее | | 21,5 |
| * + 1. Разрешение, пиксель, не менее | | 1920x1080 |
| * 1. Устройства ввода | | Наличие |
| * + 1. Функциональная клавиатура | | Наличие |
| * 1. Порты | | Наличие |
| * + 1. Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт., не менее | | 4 |
| * + 1. Количество USB-портов, шт., не менее | | 6 |
| * + 1. Внешний сетевой порт | | Наличие |
| * 1. Масса-габаритные характеристики | |  |
| * + 1. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | | 983х 572x1156 |
| * + 1. Масса, кг, не более | | 84,1 |
| 1. Электропитание | |  |
| * 1. Аккумуляторная батарея | | Наличие |
| * 1. Напряжение 220В/50 Гц | | Наличие |
| * 1. Потребляемая мощность, кВА, не более | | 0,289 |
| 12. Гарантий срок, кол-во месяцев | | 12 |

**\*Срок поставки, включая ввод в эксплуатацию, обучение специалистов на рабочем месте,**

**8 недель.**

**ФОРМА №1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявка**

**на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору участника для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки медицинского оборудования для:**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,**

**- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск**

**в рамках проведения благотворительной программы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выражает свое согласие на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору участника для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки медицинского оборудования для:

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск.

Мы согласны поставить медицинское оборудование для:

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

в соответствии с требованиями конкурсной документации. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в разделе 2 «Техническое задание» документации об открытом конкурсе, влияющими на стоимость товара. В случае, если наша заявка будет признана лучшей, мы обязуемся заключить договор и поставить товар в течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с даты заключения договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

Конкурсная заявка подается с пониманием того, что:

- возможность участия в конкурсе зависит от соответствия претендента требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Такое соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем анализа документов, представляемых в соответствии с конкурсной документацией;

- организатор вправе отклонить конкурсную заявку, а также отказаться от проведения конкурса.

В случае определения победителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязуется заключить с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договор поставки медицинского оборудования для:

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Перинатальный центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская больница» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск,

- муниципального бюджетного учреждения «Амбулатория №3» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

на условиях своего коммерческого предложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. подписавшего заявку) М.П.

**ФОРМА №2**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о качественных характеристиках товара**

**(*заполняется участником при подаче заявки)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Тоговое наименование, производитель и характеристики товара, указанные Заказчиком** | **Ед.измерения/Unit of Meas** | **Кол-во/Q-ty** | **Цена за единицу товара, предложенная участником (руб)** | **Сумма (с/без учета НДС) предложенная участником** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

**\* С указанием сведений о качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара с указанием конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и наименованием производителя товара**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.) МП

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОГОВОР №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **г. Москва** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017** **год а**  **Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»**, именуемое в дальнейшем **«Благотворитель»**, в лице заместителя Генерального директора по связям с Правительством РФ М.И. Гришанкова, с одной стороны, **Администрация муниципального образования город Новороссийск**, именуемая в дальнейшем **«Координатор»**, в лице главы муниципального образования И.А. Дяченко, действующего на основании Устава, со второй стороны,и **«\_\_\_»**, приглашенное Координатором к участию в настоящем Договоре (письмо Координатора № \_ от \_\_\_г.), именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, генерального директора ФИО, действующей на основании Устава, с третьей стороны,заключили настоящий Договор с целью оказания благотворительной помощи в виде поставки медицинского оборудования (в дальнейшем **«Оборудование»**) для муниципальных бюджетных учреждений управления здравоохранения муниципального образования город Новороссийск, (далее «**Получатели**») в интересах Получателей - жителей города Новороссийска (далее «**Благополучатели»**). Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.   1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**   1.1 Благотворитель предоставляет на благотворительной основе денежные средства Поставщику в оплату поставки Получателям Оборудования. Поставщик обязуется поставить указанное Оборудование. Координатор контролирует соблюдение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, контролирует приемку и постановку Получателями поставленного Оборудование на баланс, использование ими Оборудование в целях, указанных в преамбуле Договора, в дальнейшем, обеспечивает своевременное предоставление Благотворителю отчетной документации в соответствии с настоящим договором, а также обеспечивает освещение помощи, оказанной Благотворителем, в СМИ. Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана беспристрастным и благоприятным образом с целью удовлетворения потребностей Благополучателей.  1.2 Смета осуществления благотворительной помощи, которую желает оказать Благотворитель, с указанием Получателей Оборудования приведена в Приложении «А», которое прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  1.3 Общая сумма настоящего Договора, согласно Смете (Приложение «А»), составляет .00 ( …) **российских рублей** включая все применимые налоги. Любое изменение системы налогообложения Поставщика не повлечет изменения суммы настоящего Договора.  1.4 Поставщик поставляет, производит монтаж и установку Оборудования Получателям в соответствии с номенклатурой, количеством и ценами, указанными в Приложении «А», в течение 56 (пятьдесят шесть) календарных дней с вышеуказанной даты настоящего договора.  1.5 Поставщик обязуется передать Оборудование Получателям, смонтировать и установить ее по месту нахождения Получателей. Координатор организует приемку Оборудования Получателями. По факту приема-передачи, монтажа и установки Поставщиком и Получателями подписываются соответственно акты приема-передачи и акты выполненных работ. Получатели предоставляют копии актов приема-передачи, актов выполненных работ и накладных Координатору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их подписания.  1.6 Поставщик обязан предоставить Получателям всю документацию, необходимую для эксплуатации и гарантийного обслуживания Оборудования. Получатели предоставляют Координатору копии паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания актов приёма-передачи Оборудования.  1.7 Координатор контролирует постановку Оборудования на баланс Получателей. Координатор предоставляет Благотворителю копии документов, подтверждающих постановку полученного Оборудования на баланс Получателей (приказы о постановке на баланс и инвентарные карточки учёта основных средств), паспортов на Оборудование, а также документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов приема-передачи Оборудования.  1.8 Координатор контролирует нахождение Оборудования в муниципальной собственности и на балансе Получателей до ее полной амортизации. Координатор и Получатели не имеют права сдавать Оборудование в аренду, отчуждать его, либо использовать в целях, отличных от целей, указанных в преамбуле Договора без письменного согласования с Благотворителем. Получатели должны содержать Оборудование в состоянии полной пригодности к эксплуатации.  Координатор обеспечивает сбор подписей Получателей в Приложении «В» к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью и содержащему обязательства Получателей, предусмотренные настоящим Договором, исполнение которых гарантируется Координатором.  1.9 Координатор организует церемонии торжественной передачи Оборудования Получателям с привлечением представителей Благотворителя, Координатора, средств массовой информации в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания всех актов приема-передачи. Даты проведения церемоний Координатор согласовывает с Благотворителем. Координатор обеспечивает нанесение Поставщиком на Оборудование надписи: «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя без дополнительных расходов для Благотворителя. Место размещения надписи: «Подарок Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя на Оборудовании Координатор согласовывает с Благотворителем. Получатели гарантируют нахождение данных надписей и логотипов на Оборудовании до полной амортизации Оборудования.  1.10 Координатор информирует за свой счет население города Новороссийска о благотворительной помощи, оказанной Благотворителем, через газету «Официальный Новороссийск», местное телевидение и сайт администрации и предоставляет Благотворителю копии публикаций в прессе, а также записи ТВ-репортажей церемоний торжественной передачи Оборудования Получателям без дополнительных расходов для Благотворителя в течение 10 (десяти) рабочих дней c даты проведения последней торжественной церемонии передачи Оборудования Получателям. Текст информационных сообщений должен быть согласован Координатором с Благотворителем.  1.11 Уполномоченный представитель Благотворителя имеет право проводить аудиторскую проверку любой документации Координатора, Поставщика и Получателей, относящейся к оказанию благотворительной помощи. Координатор, Поставщик и Получатели должны обеспечить хранение такой документации и доступ к ней уполномоченного представителя Благотворителя в течение не менее чем трех лет, начиная с даты настоящего Договора.  1.12 Поставщик, Координатор и Получатели полностью отвечают за осуществление благотворительной помощи в соответствии с настоящим Договором. Благотворитель не отвечает за фактическое осуществление благотворительной помощи. Благотворитель отвечает только за оплату в соответствии с пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Договора.  **2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**  2.1 Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:  30%(тридцать) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – аванс в размере 0.00 (…) российских рублей перечисляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами.  - 70%(семьдесят) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., – платеж в размере 0.00 (…) российских рублей осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, копий подписанных Получателями актов приема-передачи, актов выполненных работ по факту монтажа и установки Оборудования и накладных на всё Оборудование, которое Поставщик обязуется поставить Получателям в соответствии с настоящим договором.  **2.2. При оформлении счета Поставщику необходимо:**  - в графе «Покупатель» написать «Благотворитель» - Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и указать «Основание платежа – благотворительная помощь КТК»;  - направить один оригинал счета с четкой надписью: «Оригинал счета» со всеми сопроводительными документами по адресу:  **Финансовый департамент – Отдел по учету**  **кредиторской задолженности**  **Каспийский Трубопроводный Консорциум**  **Россия, 119017, Москва,**  **ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4 этаж**  - отдельно одну копию такого счета (с надписью «Копия») и сопроводительных документов контактному лицу в КТК.  Все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера договора с КТК, к которому относится конкретный счет.  Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять контактному лицу в КТК.  2.3 В случае неисполнения Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств на поставку Оборудования в номенклатуре, количестве и ценах согласно Приложению «А», а также в случае несоблюдения срока поставки Оборудования, установленного п. 1.4 настоящего договора, Поставщик обязан вернуть все полученные денежные средства на расчетный счет Благотворителя не позднее 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования. В случае невыполнения возврата денежных средств Благотворителю по истечении 5 (пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате денежных средств после истечения установленного срока поставки Оборудования, Поставщик обязан выплатить Благотворителю штраф в размере 0,5% от полученной суммы денежных средств за каждый день просрочки.   1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**   3.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему ГК РФ. В случае возникновения спора, который не может быть урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор должен быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.  3.2 Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен: 1) прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия представительских расходов в связи с исполнением настоящего Договора либо 2) оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их пользу.  3.3. Поставщик при исполнении Договора соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, агентами и субподрядчиками требований применимого права, а также «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Копия «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» предоставляется Поставщику до начала оказания Услуг.  3.4. Поставщик подтверждает получение копий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Поставщик соглашается с тем, что соблюдение Поставщиком «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и существенным условием настоящего Договора и обязуется не нарушать ни одно из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» при исполнении настоящего Договора.  Если Поставщик предоставляет персонал, который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами, Поставщик также гарантирует, что такой персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК».  3.5. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения Поставщиком условий пп. 3.3., 3.4. настоящего Договора, Благотворитель вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику уведомление об этом в письменной форме.  3.6. Стороны договорились о неприменении положений ст.317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по Договору.  **4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ**  4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ТУ, ГОСТам и иметь необходимые сертификаты. Оборудование должно быть новым. В случае необходимости установки Оборудования такая установка должна обеспечивать его готовность к использованию.  4.2 Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока. В случае выхода Оборудования из строя во время гарантийного срока, Поставщик обязуется осуществить за свой счет ее ремонт в течение 2-х недель или замену Оборудования на другую такого же вида в тот же срок. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев  4.3 Ответственность за несоответствие Оборудования ГОСТу и ТУ, обнаруженное в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока, несет завод-изготовитель через Поставщика.   1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**   5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  5.2. Координатор подписанием настоящего договора подтверждает, что приобретение Оборудования для Получателей по номенклатуре, указанной в Приложении «А» к настоящему договору, не оплачивается за счет бюджетных и иных источников финансирования, доступных для Координатора и Получателей, кроме средств Благотворителя на основании настоящего договора.  5.3 Координатор и Поставщик подписанием настоящего договора подтверждают отсутствие аффилированных связей государственных чиновников и служащих Координатора, имевших отношение к отбору Поставщика, руководителей Получателей, а также их близких родственников с участниками и руководителями Поставщика.  **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**  6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. За Координатором сохраняется обязательство предоставить Благотворителю всю отчетную документацию, подтверждающую использование благотворительной помощи по назначению, после истечения срока настоящего Договора.  **7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**  **Благотворитель**  **Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»**  Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Деловой комплекс «Легион 1», 4-й этаж  Юридический адрес: 353900, РФ,  Краснодарский край, г. Новороссийск,  Приморский округ, Морской терминал  Тел. (495) 966-50-00  Факс (495) 966-52-22  **Координатор:**  **Администрация муниципального образования город Новороссийск**  353900, Россия, Краснодарский край,  г. Новороссийск, ул. Советов, д. 18  Тел. (8617) 64-68-15  Факс (8617) 64-49-98  ИНН 2315061988  КПП 231501001  **Поставщик** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Благотворитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.И. Гришанков/**  **Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ** | **Координатор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **И.А. Дяченко/**  **Глава администрации муниципального образования город Новороссийск** | **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ПРИЛОЖЕНИЕ «А» / ATTACHMENT A**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.**

**to Agreement No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017**

**СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ**

**Координатор гарантирует соответствие указанных цен на Оборудование уровню рыночных цен на аналогичный товар в Краснодарском крае в момент заключения настоящего Договора.**

***Спецификация Оборудования и цена***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Цена за ед.** | **Цена** |
| **1.** | **Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS)**  **-**  **-** | **11** | **-** | **-** |
| **2.** | **Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS)**  -  - | **2** | **-** | **-** |
| **3.** | **Ультразвуковой аппарат Affinity 70G (Производитель: FHILIPS)**  - | **1** | **-**  **( - рублей 00 копеек)** | **-**  **(рублей 00 копеек)**  **В том числе НДС 18%** |
|  | **Итого:** |  |  | **---**  **вкл. НДС/**  **incl. VAT** |

**\*Срок поставки, включая ввод в эксплуатацию, обучение специалистов на рабочем месте,**

**8 недель.**

**Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, промаркированным в соответствии действующими стандартами и правилами. В стоимость договора входит доставка Оборудования до Получателя, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала Получателя работе на данном оборудовании. В комплект поставки должны входить: сертификат соответствия (при обязательной сертификации товара), регистрационное удостоверение, а также прочая необходимая сопроводительная документация. Срок гарантии: не менее 12 месяцев.**

***ПОЛУЧАТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ,***

***НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название учреждения Получателя,**  **его адрес и телефон** | **Оборудование** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №1» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **2** |  |  |
| **2.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №4» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **3.** | Муниципальное автономное учреждение «Перинатальный центр» управления здравоохранения  г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **4.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **5.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **6.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS**)** | **1** |  |  |
| **7.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **8.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **9.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **10.** | Муниципальное бюджетное учреждение «Амбулатория №3» управления здравоохранения г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **11.** | Муниципальное бюджетное учреждение  «Детская городская больница»  управления здравоохранения  г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
| **12.** | Муниципальное бюджетное учреждение  «Детская городская поликлиника»  управления здравоохранения  г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 50G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения  г. Новороссийск | Ультразвуковой аппарат Affinity 70G (Производитель: FHILIPS) | **1** |  |  |
|  | **ИТОГО/**  **TOTAL** |  | **14** |  | **0000000,00** |

*Подписи Сторон / Signed by the Parties:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Благотворитель /**  **Contributor**    **М.И. Гришанков**  **Заместитель Генерального директора по связям с Правительством РФ** |  | **Координатор/ Coordinator**  **И.А. Дяченко**  **Глава администрации муниципального образования город Новороссийск/** | **Поставщик / Supplier** |  |  |  |

**Приложение «B» /** **Exhibit B**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. /**

**to Agreement No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2017**

Подписанием настоящего Приложения к договору Получатели подтверждают, что они ознакомлены с настоящим договором и берут на себя обязательства, предусмотренные для Получателей, в соответствии с пунктами 1.1 , 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 3.2, настоящего договора / By signing this Exhibit to the Agreement, the Receivers acknowledge their awareness hereof and assume the responsibilities imposed upon the Receivers in accordance with Para 1.1 , 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1,13 and 3.2 of this Agreement.

**1.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №1» управления здравоохранения

г. Новороссийск**.**

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**2.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №4» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**3.** Муниципальное автономное учреждение «Перинатальный центр» управления здравоохранения

г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**4.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**5.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №3» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**6.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**7.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**8.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №6» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**9.** Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**10.** Муниципальное бюджетное учреждение «Амбулатория №3» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**11.** Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская больница» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**12.** Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская поликлиника» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**13.** Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» управления здравоохранения г. Новороссийск

Адрес:

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

*Подписи Сторон / Signed by the Parties:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Благотворитель /**  **Contributor**    **М.И. Гришанков /**  **Заместитель генерального**  **Директора по связям с**  **Правительством** |  | **Координатор/ Coordinator**  **И.А. Дяченко/**  **Глава администрации муниципального образования город Новороссийск** | **Поставщик / Supplier** |  |  |  |